Příloha č.  3 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem

„Dodávka zobrazovacího systému“

Podrobné technické specifikace

jednotlivých parametrů dodávky

zobrazovacího systému

#### Pozn. zadavatele: Nabízené technické zařízení musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

Základní popis : Zařízení pro vysokokapacitní obrazovou analýzu buněk fotoautotrofních mikroorganizmů v průtoku, zejména na základě jejich fluorescenční emise. Vzhledem k předpokládanému využití zařízení pro širší spektrum aplikací je vyžadováno umožnění variabilního nástřiku vzorku a modulárnost zařízení s možností rozšíření o automatické zpracování většího množství vzorků (autosampler) a vícekanálového  snímání (>10 kanálů). Vyžadujeme softwareovou podporu dodanou se zařízením, umožňující sofistikovanou analýzu získávaných dat (buněčné cykly, tvary buněk, kolokalizace fluorescenčních spekter, mezibuněčné interakce, lokalizace jader, atd.). Součástí dodávky bude také systém pro rutinní automatické počítání buněk s možností základní analýzy obrazu (velikost, plocha, distribuce, atd.). Oba systémy musí být vhodné pro práci s fotosyntetickými mikroorganismy (řasy a sinice).

Vysokokapacitní zobrazovací systém

| ### Par. č. | ### Parametr | Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče *doplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rychlost snímání buněk v průtoku | >= 5 000 eps | Rychlost snímání ___________ eps |
| 2 | Variabilní objem analyzovaného vzorku | Min. objem < 30 L Max. objem > 150 L | Min. objem = ____________ L, Max. objem = ____________ L |
| 3 | Optické zvětšení při NA max. 0,75 | >= 40x | Optické zvětšení ____________ |
| 4 | Počet paralelních zobrazovacích kanálů | >= 6 | ________ kanálů |
| 5 | Nefluorescenční obraz buněk v plném spektru (brightfield) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 6 | Fluorescenční kanál pro snímky v rozsahu vlnových délek 420-480 nm ± 10 nm, navazující svým spektrálním rozsahem na sousední kanál(y) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 7 | Fluorescenční kanál pro snímky v rozsahu vlnových délek 480-560 nm ± 10 nm, navazující svým spektrálním rozsahem na sousední kanál(y) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 8 | Fluorescenční kanál pro snímky v rozsahu vlnových délek 560-595 nm ± 10 nm, navazující svým spektrálním rozsahem na sousední kanál(y) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 9 | Fluorescenční kanál pro snímky v rozsahu vlnových délek 595-640 nm ± 10 nm, navazující svým spektrálním rozsahem na sousední kanál(y) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 10 | Fluorescenční kanál pro snímky v rozsahu vlnových délek 640-740 nm ± 10 nm, navazující svým spektrálním rozsahem na sousední kanál(y) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 11 | Fluorescenční kanál pro snímky v rozsahu vlnových délek 740-800 nm ± 10 nm, navazující svým spektrálním rozsahem na sousední kanál(y) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 12 | Laser vlnové délky 375 nm ± 5 nm s nastavitelným výkonem | Horní hranice výkonu min. 20 mW | vlnová délka ________ nm, horní hranice výkonu ________ mW |
| 13 | Laser vlnové délky 488 nm ± 5 nm s nastavitelným výkonem | Horní hranice výkonu min. 150 mW | vlnová délka ________ nm, horní hranice výkonu ________ mW |
| 14 | Laser vlnové délky 560 nm ± 5 nm s nastavitelným výkonem | Horní hranice výkonu min. 150 mW | vlnová délka ________ nm, horní hranice výkonu ________ mW |
| 15 | Laser vlnové délky 645 nm ± 5 nm s nastavitelným výkonem | Horní hranice výkonu min. 100 mW | vlnová délka ________ nm, horní hranice výkonu ________ mW |
| 16 | Laser vlnové délky 780 nm ± 15 nm s nastavitelným výkonem, tzv. darkfield laser | Horní hranice výkonu min. 50 mW | vlnová délka ________ nm, horní hranice výkonu ________ mW |
| 17 | Kalibrační laser s vlnovou délkou 820 nm ± 10 nm | Horní hranice výkonu min. 20 mW | vlnová délka ________ nm, horní hranice výkonu ________ mW |
| 18 | Automatická kontrola a synchronizace rychlosti snímání kamery s rychlostí průtoku vzorku | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 19 | Systém automatického zaostření, tzv. autofocus. | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 20 | Příslušenství (zkumavky, chemikálie, atd.) pro standardní provoz přístroje (8 hod/den) na ½ roku. | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 21 | Výkonný stolní počítač pro analýzu, včetně zálohovaného úložiště v ceně dodávky | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 22 | Software pro analýzu dat v ceně dodávky | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 23 | Dodaný software umožnuje analýzu velkého počtu buněk (>30 000) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 24 | Dodaný software musí umožňovat zobrazení informací jak na jednobuněčné úrovni, tak na úrovni celých populací | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 25 | Dodaný software musí umožňovat analýzu buněčného cyklu (mitózy) | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 26 | Dodaný software musí umožňovat analýzu tvaru buněk | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 27 | Dodaný software musí umožňovat analýzu překryvu emisních spekter odlišných fluorescenčních barviv | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 28 | Dodaný software musí umožňovat analýzu mezibuněčných interakcí | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 29 | Dodaný software musí umožňovat lokalizaci buněčných jader | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 30 | Servisní středisko a technická podpora v České republice | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |

Systém pro automatické počítání buněk

| ### Par. č. | ### Parametr | Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče *doplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rozlišení systému | Min. <= 2 m, Max. >= 12 m | Min. rozlišení = _________ m Max. rozlišení = _________ m |
| 32 | Objem vzorku pro analýzu | Min. <= 5x105, Max. >= 5x106 buněk/mL | Min. objem = _________ buněk/mL Max. objem = _________ buněk/mL |
| 33 | Systém musí být schopný rozlišit mezi nečistotami a měřenými objekty | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 34 | Příslušenství (mikroskopické destičky, chemikálie, atd.) pro analýzu 1000 vzorků v ceně dodávky | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 35 | Software pro analýzu dat v ceně dodávky | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |
| 36 | Dodaný software musí umožňovat manuální korekci analyzovaných obrazových dat | ANO | Ano x Ne (nehodící se škrtněte) |

Prohlašuji, že veškeré mnou shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

Současně beru na vědomí, že zadavatel má právo od zakázky odstoupit v případě, že údaje, na jejichž základě byla zakázka sjednána, byly neúplné nebo nepravdivé.

V……………………..dne…………………………..

…………………………………

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče