| Příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejná zakázka s názvem „Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů“ | Annex No. 3 to the Tender Documentation Public tender entitled “Supply of aerial hyperspectral display systems” |
| --- | --- |
| „Podrobné základní technické specifikace jednotlivých parametrů hyperspektrálních systémů“ Obsah : Úvod Všeobecné podmínky a požadavky zadavatele - Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro Letecký hyperspektrální VNIR systém - Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro Letecký hyperspektrální SWIR systém - Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro Letecký hyperspektrální LWIR systém - Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro IMU/GNSS jednotky | “Detailed basic technical specifications of the individual parameters of the hyperspectral systems” Contents: Introduction General conditions and requirements of the Contracting Authority - Detailed technical specifications of the individual parameters for Aerial hyperspectral VNIR system - Detailed technical specifications of the individual parameters for Aerial hyperspectral SWIR system - Detailed technical specifications of the individual parameters for Aerial hyperspectral LWIR system - Detailed technical specifications of the individual parameters for IMU/GNSS units |

| Zadavatel zadává veřejnou zakázku na dodávku nových leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů, které se obvykle skládají ze senzoru a záznamového zařízení, pro potřeby dálkového průzkumu Země (DPZ). Dodávka hyperspektrálních systémů bude splňovat následující všeobecné požadavky: - Hyperspektrální systémy budou nové, nepoužité - Hyperspektrální systémy budou konstruované pro použití v letadle - Hyperspektrální systémy budou splňovat podrobné technické specifikace - Senzory budou pokrývat viditelnou, blízkou infračervenou, střední a dalekou infračervenou oblast spektra - Počet sensorů nesmí přesáhnout čtyři. - Za sensor se považuje zařízení s jedním vstupním objektivem, jehož výstupem je hyperspektrální datová kostka.Pokud je zařízení schopno přesně geometricky koregistrovat např. VNIR aSWIR pásmo snímané různými čipy do jedné hyperspektrální datové kostky jedná se o jeden senzor. - Pro splnění parametrů výběrového řízení je možno kombinovat více senzorů maximálně však čtyři. Pokud budou vedle sebe umístěny dva typově stejné sensory pro zvětšení prostorového záběru je nutné sensory připevnit na držák, který bude přesně definovat úhel mezi osami jednotlivých senzorů. Držák musí umožňovat laboratorní kalibraci sensorů bez nutnosti jejich demontáže z držáku. Zadavatel připouští proměnnou geometrii vzájemného uchycení senzorů na držáku pouze v případě přesné kalibrovatelnosti vzajemné polohy zadavatelem. - VNIR a SWIR sensor(y) i s IMU jednotkou bude možno připevnit na společnou konstrukci a umístit nad první snímací otvor v letadle - LWIR sensor(y) bude umístěn na konstrukci společně s druhou IMU jednotkou nad druhým snímacím otvorem v letadle - Všechny Hyperspektrální systémy musí být od jednoho výrobce s možností operovat všechny sensory pomocí jednoho rozhraní jedním operátorem - Společně se senzory bude dodáno příslušenství nutné pro instalaci hyperspektrálních systémů do letadla a jejich operování (monitor, kabeláž,software atd.) - Napájení Hyperspektrálních systémů bude pomocí palubní sítě o napětí 28 V - Zařízení pro záznam dat bude vybaveno „solid state“ disky Energetická náročnost zapnutých všech dodávaných hyperspektrálních systémů nesmí v jednom okamžiku přesáhnout 2200 W. - Senzory budou dodány včetně softwaru pro radiometrické a geometrické korekce, jehož výstupy budou kompatibilní se softwarem ENVI. Výstupem dodaného softwaru budou georeferencovaná (včetně ortorektifikace) hyperspektrální data v hodnotách radiance. Pokud budou vedle sebe umístěny dva typově stejné sensory musí dodaný software umožňovat vytvoření jednoho georeferencovaného souboru pro surová i zpracovaná (např. mapové výstupy) data z obou sensorů. - Senzory budou dodány s provedenou spektrální, radiometrickou a geometrickou kalibrací včetně dokumentace o kalibraci - Hyperspektrální systémy budou umožňovat přesnou časovou synchronizaci obrazových dat a IMU/GNSS dat - Hyperspektrální systémy budou dodány včetně veškerého příslušenství nutného pro přímé georeferencování obrazových dat (IMU/GNSS, programové vybavení, atd.). Funkčnost všech systémů a software bude ověřena testovacím letem a následujícím zpracováním nasnímaných dat - Vadné pixely matrice senzoru budou v průběhu kalibračního procesu nahrazeny interpolovanými hodnotami. Vadný pixel udává při radiometrické kalibraci pomocí integrační sféry / černého tělesa hodnoty lišící se min. o 10% od průměrných hodnot naměřených pro dané spektrální pásmo - Součástí dodávky budou kalibrační zařízení (integrační sféra/černé těleso) pro laboratorní radiometrické kalibrace všech dodávaných sensorů. Kalibrační zařízení bude umožňovat kalibraci senzorů s požadovanou přesností. Součástí dodávky bude vše potřebné pro vytvoření radiometrických kalibračních souborů a provedení radiometrických korekcí dat. (software, atd.) - Zadavatel požaduje hyperspektrální systémy upravevené pro akvizici dat do letové výšky 5000 m.n.m. v letadle bez přetlakové kabiny | The Contracting Authority is awarding a public tender for the supply of three new aerial hyperspectral display systems, which usually consist of a sensor and recording equipment for the needs of remote sensing (RS). Supply of hyperspectral systems will fulfil the following general requirements: - Hyperspectral systems will be new, unused - Hyperspectral systems will be designed for use in aircraft - Hyperspectral systems will meet the detailed technical parameters - Sensors will cover the visible, near infrared, mid and far infrared regions of the spectrum - The number of sensors may not exceed four. - A sensor shall be considered a single input device with a lens whose output is a hyperspectral data cube. If the device is capable of accurately geometrically co-registering e.g. VNIR and SWIR bands sensed by different chips into one hyperspectral data cube then it is a single sensor. - In order to meet the parameters of the tender procedure it is possible to combine up to four sensors. If two of the same type of sensor will be placed side by side to enlarge the spatial frame the sensors must be mounted on a holder which will define the angle between the axes of the sensors. The holder must permit the sensors to be laboratory calibrated without being removed from the holder. The Contracting Authority shall allow variable geometry of the mutually attached sensors on the holder only in the case of precise calibration of the relative positions by the Contracting Authority. - VNIR and SWIR sensors can be mounted on a common structure together with an IMU and placed above the first sensor hole in the aircraft - LWIR sensor(s) will be placed on a structure together with a second IMU over the second sensor hole in the aircraft - All Hyperspectral systems must be from the same manufacturer with the possibility to operate all sensors using a single interface by a single operator - Accessories required for installation of the hyperspectral systems in the aircraft and their operation (monitor, cables, software, etc.) will be supplied together with the sensors - Power of the hyperspectral systems will be onboard vehicle electrical system with the voltage of 28 V - Equipment for recording data will be equipped with "solid state" drives. The energy demands of all of the supplied hyperspectral systems when activated must be no more than 2200 W at any one time. - Sensors will be supplied including software for radiometric and geometric correction, whose outputs are compatible with the ENVI software. The output of the supplied software will be georeferenced hyperspectral data (including orthorectification) in values of radiance. If two of the same types of sensor will be placed side by side then the supplied software must enable the creation of a georeferenced file for raw and processed data (e.g. map outputs) from both sensors. - Sensors will be supplied including spectral, radiometric and geometric calibration and calibration documentation - Hyperspectral systems will allow precise synchronization of image data and IMU / GNSS data - Hyperspectral systems will be delivered including all accessories necessary for direct georeferencing of image data (IMU/GNSS, software, etc.). The functionality of all systems and software will be validated by a test flight and pre-processing of acquired data. - Bad pixels of the sensor matrix will be substituted by interpolated values during the calibration process. A bad pixel shows values which differ from the average pixels in the spectral band by more than min. 10% from the average values measured for a given spectral band during radiometric calibration by means of integration sphere/black body. - The delivery will include a calibration device (integrating sphere/black body) for laboratory radiometric calibration of all of the available sensors. The calibration device will allow sensors to be calibrated to the desired accuracy. The delivery will include everything needed to create radiometric calibration files and perform radiometric correction of data. (software, etc.) - The Contracting Authority requires the hyperspectral systems to be modified for data acquisition at heights of 5000 m above sea level in unpressurised aircraft. |
| --- | --- |

I.

Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů

leteckého hyperspektrálního VNIR systému

#### Pozn. zadavatele:   Nabízený systém musí splňovat veškeré nároky na funkčnost a přístrojové vybavení zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Požadavek zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče (*doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Minimální spektrální rozsah senzoru (horní hranice rozsahu můře být i nižší, podmínkou je ale spektrální návaznost rozsahu SWIR sensoru) | 400-1000 nm | … nm |
| Maximální spektrální krok jednotlivých pásem (spectral sampling) | 3 nm | … nm |
| Minimální spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) jednoho pásma | 5 nm | … nm |
| Možnost programovatelného slučování spektrálních pásem (spectral binning) | Ano | Ano / Ne *) |
| Zorný úhel senzoru musí být v rozsahu 30 až 65 stupňů. | Ano | Ano / Ne *) |
| Minimální počet obrazových (prostorových) pixelů | 750 pixelů | … pixelů |
| Minimální kódování obrazu (digitalizovaný výstup) | 12 bitů | … bitů |
| Maximální spektrální „smile effect“ hyperspektrálního systému | 0,8 pixelu | …pixelu |
| Maximální prostorová distorze „keystone effect“ hyperspektrálního systému | 0,8 pixelu | … pixelu |
| Minimální „Full Well“ kapacita jednoho detektoru | 330 000 e − | …− |
| Velikost optického bodu (optical spot size/diameter) ve všech vlnových délkách | Menší nebo rovna 2.5 pixelu | Menší nebo rovna … pixelu |
| Minimální prostorové rozlišení, kterého musí být sensor schopen dosáhnout při rychlosti letu 110 uzlů a nastaveném spektrálním kroku mezi jednotlivými pásmy maximálně 10nm. | 1.0 m | …m |
| Minimální přesnost s jakou bude možnost radiometricky zkalibrovat senzor zařízením dodaným pro jeho kalibraci a zároveň maximální rozdíl mezi dvěma radiometrickými kalibracemi provedenými před a po letu. | 2% | …% |
| Minimální přesnost synchronizační známky mezi obrazovými a IMU/GNSS daty | Max 1 ms | Max … ms |
| Maximální počet neuložených skenovaných řádků na 10 000 skenovaných řádků | 1 | … |
| Minimální rozsah teplot, v kterých je možno systém operovat | 5 - 40°C | … - … °C |
| Minimální záznamová kapacita | 250 GB | … GB |
| Možnost operativní výměny datového disku za prázdný v průběhu letu | Ano | Ano / Ne *) |
| Maximální množství vadných pixelů. | 1% | … % |
| Maximální rozměry senzoru | 60x100x60 cm | … cm |
| Maximální váha sensoru | 50 kg | … kg |
| Maximální váha kontrolní jednotky a záznamového zařízení | 20 kg | … kg |
| Konstrukce izolovaná proti vibracím umožňující společnou montáž VNIR, SWIR sensorů a IMU jednotky do letadla. | Ano | Ano / Ne *) |
| Minimální přesnost spektrální kalibrace, rovněž maximální rozdíl mezi dvěma senzory pokud je systém tvořen sestavou senzorů. | 1nm | … nm |

I.

Detailed technical specifications of the individual parameters for

aerial hyperspectral VNIR system

#### Contracting Authority’s note:   The offered system must meet all of the Contracting Authority’s requirements for functionality and instrumentation stated below

| Specifications of the Contracting authority’s requirements | Contracting Authority’s requirements | Specifications of the Candidate’s tender proposal (*to be filled by the candidate) |
| --- | --- | --- |
| Minimum spectral range of the sensor (the upper limit of the range can be lower, but the condition is the continuity of the spectral range of the SWIR sensor) | 400-1000 nm | … nm |
| Maximum spectral step of individual bands (spectral sampling) | 3 nm | … nm |
| Minimum spectral resolution of FWHM (Full Width Half Maximum) of one band | 5 nm | … nm |
| Option for programmable merging of spectral bands (spectral binning) | YES | Yes / No *) |
| Viewing angle of the sensor must be 30 to 65 degrees | YES | Yes / No *) |
| Minimum number of image (spatial) pixels | 750 pixels | … pixels |
| Minimum image coding (digitalized output) | 12 bits | … bits |
| Maximum spectral smile effect of the hyperspectral system | 0,8 pixels | … pixels |
| Maximal spatial distortion “keystone effect” of the hyperspectral system | 0,8 pixels | … pixels |
| Minimum “Full Well” capacity of one detector | 330 000 e − | …− |
| Optical spot size/diameter in all wave lengths | Less than or equal to 2.5 pixels | Less than or equal to … pixels |
| Minimum spatial resolution that the sensor must be able to achieve at a speed of 110 knots and spectral step set between the bands to a max of 10nm. | 1.0 m | …m |
| Minimum accuracy with which it is possible to calibrate the sensor radiometrically using the equipment supplied for its calibration and also maximum difference between two calibrations performed before and after the flight. | 2% | …% |
| Minimum accuracy of synchronization marks between image and IMU/GNSS data | Max 1 ms | Max … ms |
| Maximum number of unsaved scan lines per 10 000 scanned lines | 1 | … |
| Minimum temperature range in which the system can operate | 5 - 40°C | … - … °C |
| Minimum recording capacity | 250 GB | … GB |
| Option to change operative data disks for empty ones during the flight | YES | Yes / No *) |
| Maximum number of bad pixels | 1% | … % |
| Maximum dimensions of the sensor | 60x100x60 cm | … cm |
| Maximum weight of the sensor | 50 kg | … kg |
| Maximum weight of the control unit and recording equipment | 20 kg | … kg |
| Construction insulated against vibration enabling joint assembly of VNIR, SWIR sensors and IMU units in the aircraft. | YES | Yes / No *) |
| Minimum spectral calibration accuracy, also the maximum difference between the two sensors when the system consists of a sensor assembly. | 1nm | … nm |

II.

Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů

leteckého hyperspektrálního SWIR systému

#### Pozn. zadavatele:   Nabízený systém musí splňovat veškeré nároky na funkčnost a přístrojové vybavení zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Požadavek | Specifikace nabídky uchazeče (*doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Minimální spektrální rozsah senzoru. Spodní hranice rozsahu může být i vyšší, podmínkou je ale přímá návaznost na rozsah VNIR senzoru. | 1000-2400 nm | … nm |
| Maximální spektrální krok středů jednotlivých pásem (spectral sampling) | 20 nm | … nm |
| Minimální spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) jednoho pásma | 20 nm | … nm |
| Sensor musí být možno namontovat na nosnou konstrukci takovým způsobem, aby senzory VNIR,SWIR) byly uspořádané za sebou ve směru letu a vzdálenost mezi optickými středy objektivů nebyla větší než 0,25m. | Ano | Ano / Ne *) |
| Zorný úhel senzoru musí být v rozsahu 30 až 65 stupňů a zároveň se zorný úhel senzoru nesní lišit o více jak 5 stupňů od zorného úhlu VNIR sensoru. | Ano | Ano / Ne *) |
| Minimální počet obrazových (prostorových) pixelů | 500 pixelů | … pixelů |
| Minimální kódování obrazu (digitalizovaný výstup) | 12 bitů | … bitů |
| Minimální „Full Well“ kapacita jednoho detektoru | 1 000 000 e − | …− |
| Velikost optického bodu (optical spot size/diameter) ve všech vlnových délkách | Menší nebo rovna2.5 pixelu | Menší nebo rovna … pixelu |
| Maximální spektrální „smile effect“ hyperspektrálního systému | 0,8 pixelu | … pixelu |
| Maximální prostorová distorze „keystone effect“ hyperspektrálního systému | 0,8 pixelu | … pixelu |
| Minimální prostorové rozlišení, kterého musí být sensor schopen dosáhnout při rychlosti letu 110 KIAS a nastaveném spektrálním kroku mezi jednotlivými pásmy maximálně 20nm. | 1,0 m | …m |
| Minimální přesnost s jakou bude možnost radiometricky zkalibrovat senzor zařízením dodaným pro jeho kalibraci a zároveň maximální rozdíl mezi dvěma radiometrickými kalibracemi provedenými před a po letu. | 2% | … % |
| Minimální přesnost synchronizační známky mezi obrazovými a IMU/GNSS daty | Max 1 ms | … ms |
| Maximální poměr ztráty dat ukládaných záznamovým zařízením | 1: 10 000 | … |
| Minimální rozsah teplot v kterých je možno systém operovat | 5 - 40°C | … - … °C |
| Minimální záznamová kapacita | 200 GB | … GB |
| Možnost operativní výměny datového disku za prázdný v průběhu letu | Ano | Ano / Ne *) |
| Maximální množství vadných pixelů. | 1% | … % |
| Maximální rozměry senzoru | 60x100x60 cm | … cm |
| Maximální váha senzoru | 50 kg | … kg |
| Maximální váha kontrolní jednotky a záznamového zařízení | 20 kg | … kg |
| Minimální přesnost spektrální kalibrace, rovněž maximální rozdíl mezi dvěma senzory pokud je systém tvořen sestavou senzorů. | 5 nm | … nm |

II.

Detailed technical specifications of the individual parameters for

aerial hyperspectral SWIR system

#### Contracting Authority’s note:   The offered system must meet all of the Contracting Authority’s requirements for functionality and instrumentation stated below

| Specifications of the Contracting authority’s requirements | Contracting Authority’s requirements | Specifications of the Candidate’s tender proposal (*to be filled by the candidate) |
| --- | --- | --- |
| Minimum spectral range of the sensor. The lower limit of the range can be lower, but the condition is direct relation to the range of the VNIR sensor. | 1000-2400 nm | … nm |
| Maximum spectral step of individual bands (spectral sampling) | 20 nm | … nm |
| Minimum spectral resolution of FWHM (Full Width Half Maximum) of one band | 20 nm | … nm |
| Sensor must be mounted on a support frame in such a way that the VNIR, SWIR sensors are arranged in a row along the flight path and the distance between the optical centres of the lens is not greater than 0.25 m | YES | Yes / No *) |
| Viewing angle of the sensor must be in the range of 30 to 65 degrees, while the viewing angle of the sensor must not differ by more than 5 degrees of visual angle of the VNIR sensor. | YES | Yes / No *) |
| Minimum number of image (spatial) pixels | 500 pixels | … pixels |
| Minimum image coding (digitalized output) | 12 bits | … bits |
| Minimum “Full Well” capacity of one detector | 1 000 000 e − | …− |
| Optical spot size/diameter in all wave lengths | Less than or equal to 2.5 pixels | Less than or equal to … pixels |
| Maximum spectral smile effect of the hyperspectral system | 0,8 pixels | … pixels |
| Maximal spatial distortion “keystone effect” of the hyperspectral system | 0,8 pixels | … pixels |
| Minimum spatial resolution that the sensor must be able to achieve at a speed of 110 knots and spectral step set between the bands to a max of 20nm. | 1,0 m | …m |
| Minimum accuracy with which it is possible to calibrate the sensor radiometrically using the equipment supplied for its calibration and also maximum difference between two calibrations performed before and after the flight. | 2% | … % |
| Minimum accuracy of synchronization marks between image and IMU/GNSS data | Max 1 ms | … ms |
| Maximum rate of loss of data stored on the recording equipment | 1: 10 000 | … |
| Minimum temperature range in which the system can operate | 5 - 40°C | … - … °C |
| Minimum recording capacity | 200 GB | … GB |
| Option to change operative data disks for empty ones during the flight | YES | Ano / Ne *) |
| Maximum number of bad pixels | 1% | … % |
| Maximum dimensions of the sensor | 60x100x60 cm | … cm |
| Maximum weight of the sensor | 50 kg | … kg |
| Maximum weight of the control unit and recording equipment | 20 kg | … kg |
| Minimum spectral calibration accuracy, also the maximum difference between the two sensors when the system consists of a sensor assembly. | 5nm | … nm |

III.

Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů

leteckého hyperspektrálního LWIR systému

#### Pozn. zadavatele:   Nabízený systém musí splňovat veškeré nároky na funkčnost a přístrojové vybavení zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Požadavek | Specifikace nabídky uchazeče (*doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Minimální spektrální rozsah senzoru | 8000-11 000 nm | … nm |
| Maximální spektrální krok jednotlivých pásem (spectral sampling) | 120 nm | … nm |
| Minimální spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) jednoho pásma | 120 nm | … nm |
| Zorný úhel senzoru musí být v rozsahu 30 až 65 stupňů a zároveň se zorný úhel senzoru nesní lišit o více jak 5 stupňů od zorného úhlu VNIR sensoru. | Ano | Ano / Ne *) |
| Minimální počet obrazových (prostorových) pixelů | 500 pixelů | … pixelů |
| Minimální kódování obrazu (digitalizovaný výstup) | 12 bitů | … bitů |
| Minimální „Full Well“ kapacita jednoho detektoru | 11 000 000 e − | … e − |
| Velikost optického bodu (optical spot size/diameter) ve všech vlnových délkách | Menší nebo rovna 2.5 pixelu | Menší nebo rovna … pixelu |
| Maximální spektrální „smile effect“ hyperspektrálního systému | 0,8 pixelu | … pixelu |
| Maximální prostorová distorze „keystone effect“ hyperspektrálního systému | 0,8 pixelu | … pixelu |
| Minimální prostorové rozlišení, kterého musí být sensor schopen dosáhnout při rychlosti letu 110 KIAS a nastaveném spektrálním kroku mezi jednotlivými pásmy maximálně 120nm. | 1,0 m | … m |
| Minimální přesnost s jakou bude možnost radiometricky zkalibrovat senzor zařízením dodaným pro jeho kalibraci a zároveň maximální rozdíl mezi dvěma radiometrickými kalibracemi provedenými před a po letu. | 5% | … % |
| Minimální přesnost synchronizační známky mezi obrazovými a IMU/GNSS daty | 1 ms | … ms |
| Maximální poměr ztráty dat ukládaných záznamovým zařízením | 1: 10 000 | … |
| Minimální rozsah teplot v kterých je možno systém operovat | 5 - 40°C | … - … °C |
| Minimální záznamová kapacita | 200 GB | … GB |
| Možnost operativní výměny datového disku za prázdný v průběhu letu | Ano | Ano / Ne *) |
| Maximální množství vadných pixelů. | 2% | … % |
| Maximální rozměry senzoru | 60x100x60 cm | … cm |
| Maximální váha sensoru | 50 kg | … kg |
| Maximální váha kontrolní jednotky a záznamového zařízení | 20 kg | … kg |
| Konstrukce izolovaná proti vibracím umožňující montáž LWIR sensoru(ů) a IMU jednotky do letadla. | Ano | Ano / Ne *) |
| Minimální přesnost spektrální kalibrace, rovněž maximální rozdíl mezi dvěma senzory pokud je systém tvořen sestavou senzorů. | 50nm | … nm |

III.

Detailed technical specifications of the individual parameters for

aerial hyperspectral LWIR system

#### Contracting Authority’s note:   The offered system must meet all of the Contracting Authority’s requirements for functionality and instrumentation stated below

| Specifications of the Contracting authority’s requirements | Contracting Authority’s requirements | Specifications of the Candidate’s tender proposal (*to be filled by the candidate) |
| --- | --- | --- |
| Minimum spectral range of the sensor | 8000-11 000 nm | … nm |
| Maximum spectral step of individual bands (spectral sampling) | 120 nm | … nm |
| Minimum spectral resolution of FWHM (Full Width Half Maximum) of one band | 120 nm | … nm |
| Viewing angle of the sensor must be in the range of 30 to 45 degrees, while the viewing angle of the sensor must not differ by more than 5 degrees of visual angle of the VNIR sensor. | YES | Yes / No *) |
| Minimum number of image (spatial) pixels | 500 pixels | … pixels |
| Minimum image coding (digitalized output) | 12 bits | … bits |
| Minimum “Full Well” capacity of one detector | 11 000 000 e − | … e − |
| Optical spot size/diameter in all wave lengths | Less than or equal to 2.5 pixels | Less than or equal to … pixels |
| Maximum spectral smile effect of the hyperspectral system | 0,8 pixels | … pixels |
| Maximal spatial distortion “keystone effect” of the hyperspectral system | 0,8 pixels | … pixels |
| Minimum spatial resolution that the sensor must be able to achieve at a speed of 110 knots and spectral step set between the bands to a max of 120nm. | 1,0 m | … m |
| Minimum accuracy with which it is possible to calibrate the sensor radiometrically using the equipment supplied for its calibration and also maximum difference between two calibrations performed before and after the flight. | 5% | … % |
| Minimum accuracy of synchronization marks between image and IMU/GNSS data | 1 ms | … ms |
| Maximum rate of loss of data stored on the recording equipment | 1: 10 000 | … |
| Minimum temperature range in which the system can operate | 5 - 40°C | … - … °C |
| Minimum recording capacity | 200 GB | … GB |
| Option to change operative data disks for empty ones during the flight | YES | Yes / No *) |
| Maximum number of bad pixels | 2% | … % |
| Maximum dimensions of the sensor | 60x100x60 cm | … cm |
| Maximum weight of the sensor | 50 kg | … kg |
| Maximum weight of the control unit and recording equipment | 20 kg | … kg |
| Construction insulated against vibration allowing installation of LWIR sensor(s) and IMU units in the aircraft | YES | Yes / No *) |
| Minimum spectral calibration accuracy, also the maximum difference between the two sensors when the system consists of a sensor assembly. | 50nm | … nm |

IV.

Podrobné technické specifikace IMU/GNSS jednotek

#### Pozn. zadavatele:   Nabízený systém musí splňovat veškeré nároky na funkčnost a přístrojové vybavení zadavatelem níže uvedené.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku na dodávku dvou nových leteckých IMU jednotek (Inertial Measurement Unit) včetně GNSS (Global Navigation Positioning System) jednotky pro určení polohy a orientace sensorů v prostoru včetně programu pro zpracování dat z jednotek. Celý systém bude navržen tak, aby umožňoval monitoring aktuální polohy a orientace VNIR, SWIR i LWIR sensoru současně. Jedna IMU jednotka bude monitorovat orientaci sensorů VNIR a SWIR umístěných společně s IMU jednotkou na jedné konstrukci. Druhá IMU jednotka bude monitorovat orientaci LWIR sensoru umístěného nad druhým snímacím otvorem. GNSS může být společné pro všechny sensory. GNSS musí umožňovat výpočet polohy post-processingem s využitím dat z referenční stanice s centimetrovou přesností za optimálních atmosférických a geometrických podmínek. Zadavatel připouští dodání dvou jednotek GNSS, pokud to Dodavatel navrhne a obě jednotky budou plnit přesnostní požadavky samostatně.

| Specifikace požadavku zadavatele | Požadavek | Specifikace nabídky uchazeče (*doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Příjem signálu a výpočet polohy ze systému NAVSTAR GPS | Ano | Ano / Ne *) |
| Možnost ukládání měřených dat a následného přesného zpracování v dodaném programu (post-processing) | Ano | Ano / Ne *) |
| Min. paměť pro ukládaná data | 2 GB | … GB |
| Frekvence snímání polohy a orientace v prostoru | Min. 150 Hz | Min. … Hz |
| Přesnost určení polohy post-processingem s využitím dat referenční stanice | Min. 50cm | Min. … cm |
| Přesnost určení podélného náklonu (pitch) post-processingem | Min. 0,01 deg | Min. … deg |
| Přesnost určení příčného náklonu (roll) post-processingem | Min. 0,01 deg | Min. … deg |
| Přesnost určení směru letu (heading) post-processingem | Min. 0,03 deg | Min. … deg |
| Výstup (RS232) pro ovládání gyrostabilizační plošiny | Ano | Ano / Ne *) |
| Min. operační rozsah teplot jednotek | 5-40 deg | … - … deg |

•	. Součástí dodávky bude software pro zpracování  IMU/GNSS dat i proškolení pověřené osoby Zadavatele ve zpracování navigačních dat (výpočet trajektorie letu, export IMU/GNSS dat, atd)

•	IMU/GNSS budou dodány tak, aby je bylo možno zabudovat samostatně na držáky sensorů, ale s již vytvořeným interface obsahujícím vše potřebné pro elektronickou synchronizaci se sensory

*) nehodící se škrtněte

IV.

Detailed technical specifications of the

IMU/GNSS units

#### Contracting Authority’s note:   The offered system must meet all of the Contracting Authority’s requirements for functionality and instrumentation stated below

The Contracting Authority is awarding a public tender for the supply of two new aerial IMU units (Inertial Measurement Unit) including GNSS (Global Positioning System) units for determining the position and orientation of the sensors in space including a program for processing data from the units. The entire system will be designed to allow monitoring of the current position and orientation of VNIR, SWIR and LWIR sensors, simultaneously. One IMU unit will monitor the orientation of the VNIR and SWIR sensors mounted together with the IMU unit on a single construction. The second IMU unit will monitor the orientation of the LWIR sensor located above the second sensing hole. The GNSS can be common for all of the sensors. The GNSS must allow the calculation of positions by post-processing using data from a reference station with centimetre accuracy under optimum atmospheric and geometric conditions. The Contracting Authority shall allow the Contractor to supply two GNSS units if they propose to and if both units meet the accuracy requirements separately.

| Specifications of the Contracting authority’s requirements | Contracting Authority’s requirements | Specifications of the Candidate’s tender proposal (*to be filled by the candidate) |
| --- | --- | --- |
| Signal reception and calculation of the position of the NAVSTAR GPS | YES | Yes / No *) |
| Option to save the measured data and subsequent precisely process it in the supplied program (post-processing) | YES | Yes / No *) |
| Min. memory for data storage | 2 GB | … GB |
| Frequency of sensing position and orientation in space | Min. 150 Hz | Min. … Hz |
| Accuracy of positioning with post-processing using a data reference station | Min. 50cm | Min. … cm |
| Accuracy of the determination of pitch by post-processing | Min. 0,01 deg | Min. … deg |
| Accuracy of the determination of roll by post-processing | Min. 0,01 deg | Min. … deg |
| Accuracy of the determination of heading by post-processing | Min. 0,03 deg | Min. … deg |
| Output (RS232) for controlling gyrostabilization platform | YES | Yes / No *) |
| Min. operating temperature range of the unit | 5-40 deg | … - … deg |

The delivery will include software for processing IMU / GNSS data and training of the Contractor’s persons responsible for the processing of navigation data (calculating flight trajectories, exporting IMU/ GNSS data, etc.)

IMU/GNSS will be supplied so that they can be installed separately into the sensor holders, but with a prepared interface containing everything necessary for the electronic synchronization of the sensors.

*) delete as applicable

| Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů). Současně beru na vědomí, že zadavatel má právo od zakázky odstoupit v případě, že údaje, na jejichž základě byla zakázka sjednána, byly neúplné nebo nepravdivé. | I declare that all the above data (parameters) are complete, accurate and truthful. I am aware of the legal consequences in case of incorrect or false information (parameters). At the same time, I understand that the Contracting Authority has the right to terminate the tender in the event that the data on which the contract was negotiated was incomplete or false |
| --- | --- |

| V(e) | Done in |
| --- | --- |

_________________________________________________________

| Dne | Date |
| --- | --- |

_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

| Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče | Stamp and signature of the person authorized to act for or on behalf of the applicant |
| --- | --- |